## 表紙
非接触体温測定システム 結合テスト報告書
作成者 | デジタルプロダクト部 Gr.A
作成日 | 2020-08-28
最終更新日 | 2020-08-28
更新日 | 更新内容
2020-08-28 | 初版作成

## 結合テスト
結合テスト報告書 |  | システム名 | 非接触体温測定システム |  | 作成者 | Gr.A 渕上 | 会社名 | ソーバル株式会社
|  | サブシステム名 | Raspberry Piによるカメラ・サーモを使用した体温計測 |  | 作成日 | 2020-08-27 | 実施者 | Gr.A 渕上
No | 分類 | テスト項目 |  | 検証内容・期待動作 | 実施日 | 結果 | 備考・特記事項
1-1 | 起動（電源ON） | 電源オン |  | 電源を入れた際に自動でアプリケーションが実行する | 8/28 | 〇
1-2 |  | 起動開始時の表示：待機 |  | 「暫くお待ちください」と表示される | 8/28 | 〇
1-3 |  | 起動開始時の表示：カメラ接続（成功） |  | 「カメラの接続に成功しました」と表示される | 8/28 | 〇 | No 1-8へ移行
1-4 |  | 起動開始時の表示：カメラ接続（失敗） |  | 「カメラの接続に失敗しました」と表示される | 8/28 | 〇 | No 1-7へ移行
1-5 |  | 起動開始時の表示：センサ接続（成功） |  | 「センサの接続に成功しました」と表示される | 8/28 | 〇 | No 1-8へ移行
1-6 |  | 起動開始時の表示：センサ接続（失敗） |  | 「センサの接続に失敗しました」と表示される | 8/28 | 〇 | No 1-7へ移行
※カメラ・センサの接続判定は 同一画面内に表示
1-7 |  | 接続失敗時の画面表示 |  | 「電源OFF後、接続を確認して再度電源ONしてください」と表示される | 8/28 | 〇
1-8 |  | 接続成功時の画面表示 |  | カメラ・サーモ・顔枠が表示される | 8/28 | 〇
2-1 | 測定遷移（測定開始以降の動作） | 測定中の表示 |  | 「測定中」の白文字が点滅表示 カメラ・サーモ・顔枠表示 | 8/28 | 〇
2-2 |  | 測定完了（正常体温計測時） |  | 緑文字で計測時体温、「平熱です。」と文字表示 カメラ・サーモ・顔枠表示 | 8/28 | 〇
2-3 |  | 測定完了（異常体温計測時） |  | 赤文字で計測時体温、「正確な検温を行ってください」と文字表示 カメラ・サーモ・顔枠表示 | 8/28 | 〇
2-4 |  | 測定中断 |  | カメラ/サーモ画、枠表示のみ | 8/28 | 〇
3-1 | 測定精度 | 顔の距離30㎝ |  | 期待温度（35.75～37.25℃：室温等環境による誤差あり） | 8/28 | 〇
3-2 |  | 手首の距離20㎝ |  | 期待温度（35.75～37.25℃：室温等環境による誤差あり） | 8/28 | 〇
3-3 |  | 顔の距離50㎝ |  | 期待温度より低い（センサ特性による） | 8/28 | 〇
3-4 |  | 顔の距離5㎝ |  | 期待温度より高い（センサ特性による） | 8/28 | 〇
3-5 |  | 手首の距離30㎝ |  | 期待温度より低い（センサ特性による） | 8/28 | 〇
3-6 |  | 手首の距離5㎝ |  | 期待温度より高い（センサ特性による） | 8/28 | 〇
4-1 | 終了 | 起動中に電源オフ |  | 次回電源オンに支障がない | 8/28 | 〇 | 20回実施
4-2 |  | 接続完了 |  | 次回電源オンに支障がない | 8/28 | 〇 | 20回実施
4-3 |  | アイドル（未測定状態）時電源オフ |  | 次回電源オンに支障がない | 8/28 | 〇 | 20回実施
4-4 |  | 測定中に電源オフ |  | 次回電源オンに支障がない | 8/28 | 〇 | 20回実施
4-5 |  | 測定完了（正常：緑表示）時電源オフ |  | 次回電源オンに支障がない | 8/28 | 〇 | 20回実施
4-6 |  | 測定完了（異常：赤文字）時電源オフ |  | 次回電源オンに支障がない | 8/28 | 〇 | 20回実施